## Slide 1
基于CH32H417双核MCU的
EEG脑电采集与运动想象方向识别系统
技术验证平台
验证从采集→处理→推理→显示的完整BCI链路可行性
V3F 100MHz + V5F 400MHz | ADS1299 8ch 24bit | ICM-42605 IMU | ESP8266 WiFi

## Slide 2
系统架构：为什么是三层？
采集端 (MCU)
为什么不用纯Android?
→ ADS1299需SPI+DMA硬实时
→ 250SPS×8ch Android无法保证
→ FFT需确定性延迟
医生端 (Android)
为什么不能省?
→ 患者无法自行操作设备
→ 需专业监控+训练配置
→ 姿态警报需医护响应
患者端 (Android)
为什么独立?
→ AR眼镜投屏需独立渲染
→ SSVEP闪烁需精确帧率
→ 被动化避免误操作
通信端口
端口 | 方向 | 用途
41002 | MCU ↔ 医生端 | 双向透传: 命令/事件
41003 | 医生端 → Python | 原始帧转发(SSVEP分析)
41004 | 医生端 ↔ 患者端 | 控制: PAGE/SSVEP/TARGET + 握手心跳
41005 | UDP广播 | 患者端自动发现医生端IP

## Slide 3
双核异构：为什么不用单核？
V3F 100MHz — 采集与处理
ADS1299 SPI3+DMA 8ch 250SPS采集
50Hz陷波 + 带通滤波 + 基线去除
256点FFT (步进128, 50%重叠, 500ms)
8ch频谱分片发送(32片×16字节)
6ch加权专注度 + ICM-42605姿态
DISPLAY_CFG按需配置发送通道
V5F 400MHz — 推理
IPC共享内存接收V3F预处理帧
24维频域特征 → LEFT/RIGHT分类
500ms推理1次, 4次投票, 2s出结果
支持FFT24/CSP双模型切换
为什么不用单核?
采集+推理串行: 250SPS采集不允许被推理阻塞, 推理(矩阵运算)又需连续CPU时间
→ 采集抖动→FFT窗口不对齐→频谱泄漏; 推理被采集中断打断→延迟翻倍
双核: V3F保证采集确定性, V5F专注推理算力, IPC零拷贝并行互不阻塞

## Slide 4
通道选择与专注度
8通道布局 (10-20系统)
通道 | 脑区 | 角色
F3 / F4 | 前额叶 | 执行控制/注意 → 专注度(0.18)
CP3 / CP4 | 中央-顶叶 | 感觉运动整合 → 专注度(0.19) + MI主特征
C3 / C4 | 初级运动皮层 | 运动执行 → 专注度(0.13, 运动伪迹大)
O1 / OZ | 枕叶视觉区 | SSVEP稳态视觉诱发电位 → 权重0
权重依据
CP最高: MI核心区, μ/β节律最显著
F次高: 前额叶与注意力强相关(文献共识)
C最低: 初级运动皮层, 运动伪迹干扰大
O=0: 视觉区对MI无贡献, 专用于SSVEP
排序有神经生理学依据, 数值为经验设定
专注度算法
6通道α/β能量比 → 加权求和 → EMA平滑
双状态: 瞬时(短窗) + 趋势(长窗EMA)
500ms更新, 阈值可调适配不同基线
已知局限
权重为经验设定, 非数据驱动优化
→ 改进: 标注数据 + 回归/网格搜索
未做受试者间差异分析
→ 改进: 个性化权重校准流程

## Slide 5
信号处理与通信协议
采集
ADS1299 8ch×250SPS 24bit
滤波
50Hz陷波 带通滤波 去基线
FFT
256点 步进128 50%重叠
特征
频谱+专注度 +24维方向
推理
FFT24 4次投票 2s/结果
二进制帧 0x7E帧头尾 + 0x7D转义
CMD | 值 | 负载 | 频率
RAW/FILT_WAVE | 0x04/0x10 | [ch:1B][val:4B] | 250SPS/ch
FOCUS | 0x05 | [attn0~ema1:16B][trend:1B][inst:1B] | 500ms
SPECTRUM | 0x20+x | [frag:1B][total:1B][float×4]×32片 | 500ms
文本行 \r\n结尾, seq序号去重
协议 | 示例 | 触发
RESULT | RESULT,seq=5,INTENT=LEFT,S_LEFT=6500,CONF=3000 | ~2s
TASK | TASK,LEFT,start / TASK,DONE,seq=5 | 事件
FALL | FALL_EVENT,seq=1,gyro=35000,acc=250 | 事件
频谱128点分32片避免WiFi丢包 | seq序号防重复处理 | 带宽合计约8.4KB/s

## Slide 6
Android双端
医生端 — 监控与决策
8ch实时波形/频谱 (4通道同时监控)
专注度双曲线 + 填充 + 瞬时/趋势状态
MI训练: 序列控制 + DIRCSV特征采集
方向推理: 循环/随机目标 + 自动验证
→ TARGET命令下发患者端
SSVEP: 4频率刺激控制 + 频谱对比
姿态监护: 事件日志 + 坠床红色警报
→ 久未翻身橙色提醒
患者端 — 完全被动化
患者(脑卒中/运动障碍)无法操作手机
→ 无TabLayout, 禁止手动翻页
→ 所有页面由医生端PAGE命令驱动
MI训练: 方向箭头引导 (◀/▶)
MI推理: 目标+结果双箭头
→ 一致绿色, 不一致红色, 1.5s消失
SSVEP: 全屏闪烁 (11/13/15/17Hz)
AR眼镜适配: 纯黑背景+200sp字号
41004双向握手+PING/PONG+断线重连

## Slide 7
技术亮点与现状评估
工程亮点
双核异构: V3F采集+V5F推理并行, IPC零拷贝
DISPLAY_CFG按需配置: 节省MCU CPU和带宽
频谱分片: 128点分32片, 避免WiFi丢包
患者端被动化: 命令驱动, 适配AR眼镜
当前局限 (诚实评估)
专注度权重为经验设定, 非数据驱动
推理模型受试者少, 泛化性未验证
WiFi热点模式延迟波动, 非硬实时
无电极阻抗监测, 接触不良无法检测
项目定位
这是一个技术验证平台, 不是临床产品 — 验证了从采集→处理→推理→显示的完整链路可行性
离临床使用还有本质差距: 需要临床试验(伦理审批)、模型大量受试者训练、医疗器械认证(NMPA)
当前价值: 搭通了嵌入式+Android全链路, 暴露了真实工程问题(WiFi延迟/信号质量/模型泛化), 明确了改进方向
改进路线: BLE替代WiFi(低延迟) + 标注数据优化权重 + 电极阻抗监测 + 便携化(锂电池)

## Slide 8
谢谢
Q & A